厂家电热煮沸消毒器注意事项使用方法

恒奥德仪器注意事项

煮沸消毒经济、方便，效果亦比较可靠，在家庭和一些基层医疗单位，仍不失为一种常用的消毒方法。其杀菌能力比较强，使用于耐湿、耐高温的物品，但使用过程中受诸多因素的影响，特别是水的沸点及应用不当会影响消毒灭毒效果。为保证满意的消毒效果，有效预防和控制感染，在使用中应注意以下几点：

使用前，应检查其效能是否良好，各联线是否正确。

做好灭菌前物品的准备应先将待灭菌物品洗净，去掉油渍、浓血，以免影响灭菌效果，有轴节的器械或带盖的容器应将轴节和盖打开，使其内面与水充分接触，大小相同的碗、盆等均不能重叠，必须隔开，使水能在二物之间流动，以保证灭菌效果，刀、剪等锐器提前用纱布包裹，以免在水中互相碰撞而钝，细小物品，如针头、缝针也应用纱布包好，以便拿取。

合理放置待灭菌物品，锅内物品放置以水面高出物品3cm为宜，橡胶、金属、搪瓷、手术器械应水沸后放入，橡胶类消毒后及时取出，以免橡胶变软，玻璃类物品用纱布包裹，从冷水或温水时放入，以免高热破裂。

对棉织品煮沸消毒时，一次放置的物品不宜过多。煮沸时应略加搅拌，以助水的对流。物品加入较多时，煮沸时间应延长到30min以上。

保证水的质量为确保水的质量，应使用蒸馏水，另外，可在水中加入NaHCO3配成1～2 %的浓度，沸点可达105 ℃，它不仅可促进细菌芽孢破坏，增强杀菌作用，还有去污和防锈的作用。

给予足够的灭菌时间，消毒时间应从水煮沸时开始计时，如中途另外加入物品，应在第二次水沸后重新计时，水的沸点受气压影响，海拔高的地区气压低，水的沸点也低，需适当延长煮沸的时间，一般橡胶类需煮沸5～10min ，玻璃、金属、搪瓷类应煮沸10～15min，肝炎患者污染的器械与物品，应煮沸30min，注射器或手术器械灭菌时，应煮沸30～40min，煮沸时应加盖，以防空气中尘埃落入锅中。

消毒时，物品因无外包装，事后取出和放置时慎防再污染。对已灭菌的无包装医疗器材，取用和保存时应严格按无菌操作要求进行。

妥善完成灭菌处理达到预定灭菌时间后，关闭电源，用灭菌持物钳将灭菌物品取出，妥善存放备用。

使用方法

先将电源插头接至220V交流电源，然后将定时器旋转至预置所需消毒时间刻度上，再将电热煮沸消毒器上的电源开关拨至“开”档，绿色指示灯亮，表示电源接通，电加热管已经通电加热。

待水加热煮沸时，温度控制器常开触点闭合，传导给定时器，使止动装置脱开，橙色指示灯亮，表示消毒定时器已转动工作，其余的元件也继续工作，使水继续加热，维持沸点。

电热煮沸消毒器走完预置时间会自动断开电热电源；绿色、橙色指示灯均熄灭，表示加热等元件全部停止工作。